紫外分光光度计技术规格

一、采购内容

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 紫外分光光度计（主机+软件） | 1台 |

二、技术要求

*2.1.采用专利的液体表面张力技术, 最小样品量0.5-1.0μl，可直接进样

2.2. 波长范围：包含190-800nm，全波长扫描，可显示吸收曲线

2.3.可以检测低波长205nm的多肽吸收

2.4.光路径：0.05，0.1，0.2，1mm，自动校正

2.5.光源：氙闪灯加单色器，检测器：CCD阵列

2.6.波长准确性：±1nm

2.7.光谱分辨率：≤2nm

2.9.检测重复性：0.002（1mm光径）

2.9.吸光度准确性：±2%（at0.74Abs，275nm）

*2.10.检测范围：最低浓度不高于2ng/μl，最高浓度不低于15000ng/μl，并成线性关系

2.11.检测时间：〈5秒

2.12已发表10000篇以上的文献，具有广泛的客户群，功能的稳定性经过市场检验

三、技术服务要求

3.1设备安装调试

在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

3.2技术培训

卖方须到买方提供的现场免费安装调试，并进行操作试验，直到运转正常，为买方的使用操作人员提供免费的操作及维护培训。

3.3质保期

整机保修2年，终身维修。保修期自验收签字之日起计算。

3.4维修响应时间

接到维修通知后，2小时内作出响应，24小时内到场排除故障。

注：该设备办理免税，如不能办理免税，所有费用由中标厂家承担。