高速冷冻离心机技术规格

一、采购内容

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高速冷冻离心机 | 1台 |

二、设备性能

2.1 最大转速: 最大转速≥18000rpm

2.2 最大RCF：最大离心力≥42000g

2.3 最大容量: 1.0L *4

2.4 温度控制范围：-20 – 40 ℃

2.5 加速/减速模式：加速：9级，减速：9级和自由滑行

2.6 程序功能：33个程序，具有RCF（g）/g * sec 功能,其中可以设置3个梯形分部离心程序

2.7 制冷：变频制冷系统，保证转头在最高转速都可以保持在4℃

*2.8 安全功能：转子盖自动检测，门互锁，双重过速保护，非接触式不平衡检测，温度异常检测等

2.9 可变降速：有

2.10 用户锁功能：有

2.11 显示屏：显示屏上运行速度和时间可进行放大，有高分辨率彩色LCD屏，全触摸屏用户界面,可监控离心机的运行、温度及报警情况，还可访问设置和运行参数

2.12 按键：LCD触摸屏

2.13 噪音：最大转速时≤100dB (机前1米)

2.14 ECO模式：有

2.15 主机必须与组里已有的R10A5、R12A3型号转头匹配

三、技术服务要求

3.1设备安装调试

在采购人指定的地点完成安装调试，并配合采购人进行测试验收。

3.2技术培训

完成设备现场安装调试和验收后，在采购人所在地免费提供专业培训，就设备的操作使用和保养维护等内容进行重点培训。

3.3质保期

离心机保修3年，终身维修。保修期自验收签字之日起计算。

3.4维修响应时间

接到维修通知后，2小时内作出响应，24小时内到场排除故障。

注：该设备办理免税，如不能办理免税，所有费用由中标厂家承担。