多功能酶标仪技术规格要求

一、采购内容

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 多功能酶标仪 | 1台 |

二、技术要求

1、系统性能

多模式检测模块：可见光/紫外光吸收、荧光强度（顶读&底读）、超高灵敏化学发光、时间分辨荧光和超灵敏Alpha检测。

2、激发光源：

2.1光吸收、荧光强度、TRF模块光源采用高能闪烁氙灯 ，波长范围230-1000 nm。*2.2 Alpha光源采用680 nm 高能固态激光光源，激光输出功率 >200 mw。

*3、检测器：多模式检测模块：同时配置两个PMT：一个红敏PMT和一个独立超高灵敏度PMT。

4、可见/紫外吸收光：双光栅系统可进行光吸收检测，波长范围230-1000 nm，双光栅分光步进（increments）0.5nm。

*5、荧光强度（顶读和底读）：高精度四光栅系统，要求前置cut-off滤光片，波长范围250-850nm；分光步进（increments）0.5nm。

*6、超敏感化学发光：独立于荧光检测之外的单独光路，独立超敏感PMT检测器。

7、时间分辨荧光：激发配置320 nm/340 nm滤光片/二向色镜优化组合，保证激发光强度。发射光路为双光栅，满足包括615nm和665 nm在内的单/多波长检测。

*8、超灵敏Alpha检测：优化独立Alpha专用光路，采用高能固态激光+独立超灵敏PMT优化高速组合，以达到最佳的检测效率和灵敏度。要能提供Alpha检测试剂盒及特殊应用的定制化服务。

9、温控模块：保证样品检测温度稳定到室温+3至65摄氏度。

10、具有三种振荡模式：线形、圆形、8字形，可设定震荡速度、振幅及振荡时间。具有仪器外（outside）振荡功能，在程序运行的过程中，微孔板可以伸出仪器外部振荡，便于实现程序运行中观察振荡效果，而不必中止程序。

11、具有板孔扫描功能：可选孔内圆形或方形区域中的多点扫描检测，适用于贴壁细胞或不均匀样本检测，以减少因样品分布不均匀造成的检测偏差。软件可自动优化调节检测器Z轴高度，以保证检测的灵敏度，减少孔间信号串扰。

12、配备专业仪器自动化控制及数据分析处理软件，软件友好，易学易用。具备线性拟合、动力学、剂量效应等多种常用的数据计算及分析功能，结果可以Excel、文本、网页、图片等多种格式输出。

三、技术服务要求

3.1设备安装调试

在用户指定的地点完成安装调试，并配合用户进行测试验收。

3.2 技术培训及服务

3.2.1完成设备现场安装调试和验收后，在用户所在地免费提供专业培训，就设备的操作使用和保养维护等内容进行重点培训。

*3.2.2 要能提供原厂AlphaScreen/AlphaLISA检测试剂以及时间分辨荧光检测试剂，并具有专业技术开发实验室及服务能力，并由应用技术工程师提供蛋白-蛋白等分子间相互作用实验的现场操作培训以及后期新实验开发培训。

3.3质保期

整机保修1年，保修期自验收签字之日起计算。

3.4维修响应时间

接到维修通知后，2小时内作出响应，24小时内到场排除故障。