生理记录系统技术参数

- 主机:

1、主机与放大器采用直接插拔方式连接，非采用电缆连接，在放大器上可确定其在通道中的位置。

2、*专业的心电、动作电位放大器，非通用型生物电放大器

3、16个模拟数据采集通道，16个数字输入通道  ，16个计算通道

4、2个模拟输出通道

5、16位A/D转换 ，A/D分辨率：  16Bits

6、采样率：400KHZ（40万点/秒）

7、可联网工作

8、漏电流小于8μA

9、*主机系统可扩展到64通道

10、数字I/O口: 16双功能I/O口

11、精度: 0.003%

12、接口类型: Ethernet/USB

13、模拟输入：输入通道数：  16 ，输入电压量程：±10V ，输入阻抗：    1.0Ω

14、模拟输出：输出通道数：  2 ，输出电压量程：±10V，输出驱动电流：±5Ma(max)

输出阻抗：    100Ω

- 最小采集频率：2samples/hour

- 脑电放大器，专用放大器、导联线、贴片电极

增益：5000，10000，20000, 50000

低通滤波：35Hz, 100Hz

高通滤波：0.1, 1.0Hz

噪声：小于0.1μV

共模抑制比：110dB

三、 肌电放大器，专用放大器、导联线及贴片电极

增益：500，1000，2000, 5000

低通滤波：500Hz, 5000Hz

高通滤波：1.0, 10Hz, 100Hz

噪声：小于0.1μV

共模抑制比：110dB

四、心电放大器，专用放大器、导联线及贴片电极

增益：500，1000，2000, 5000

低通滤波：35Hz, 100Hz

高通滤波：0.05, 1.0Hz

躁声：小于0.1μV

共模抑制比：110dB

五、通用放大器及无创血压专用袖带传感器

增益：50，200，1000，5000

低通滤波：10Hz, 300Hz, 5000Hz

高通滤波：DC, 0.05Hz

噪声：小于0.11μV

共模抑制比：90Db

要求传感器：频率响应：35Hz-3500Hz噪声：5Μv

六、皮肤反应放大器，专用放大器及传感器

增益：20，10，5，2

低通滤波：1Hz, 10Hz

高通滤波：DC, 0.05Hz, 0.5Hz

灵敏度：0.7

七、体温放大器，专用放大器及温度探头

增益：5，2，1，0.5F/V，

低通滤波：1Hz,10Hz，

高通滤波：DC,0.05Hz,0.5Hz,

灵敏度：0.0001摄氏度