液质用氮气发生器主要技术指标

1、用途

满足实验室高纯氮气的需求，同时为多台液质联用仪(AB Sciex5600+，Agilent 6530 Q-TOF,6460 QQQ，Thermo Q Exactive)提供气源保障，满足LC/MS/MS的持续、安全运行要求。

2、工作条件

2.1 工作电压：氮气发生器及其他附件220V 50/60Hz，空压机380V，50Hz

2.2 环境温度：5℃－30℃

2.3	环境相对湿度：5%-90%RH

3、技术指标

3.1氮气发生器

*3.1.1采用超细化中空纤维膜分离技术，环保、无噪音

*3.1.2输出压力≥100psi/6.89bar，满足多级质谱气源要求

*3.1.3氮气流速、纯度：0-120L/min，保证流速120L/min时纯度不低于99.5％

3.1.4输入空气压力：125－145psi

3.1.5具有双压力保护装置：当氮气发生器内部压力异常时，系统具有自我保护功能

3.1.6氮气压力露点低: ≤－40℃

3.1.7无悬浮液体，无邻苯二甲酸酯

3.1.8空压机和氮气发生器连接方式：空压机外置式

3.1.9配备该设备正常运转所必备的工具包及所需的零配件

3.1.10占地面积小，不超过0.4平方米，底部具承重轮及固定装置，移动方便，安放平稳

3.1.11提供AB Sciex 和Agilent以及Thermo厂家给予的认可文件

3.2空气压缩机和储气罐部分

3.2.1涡旋静音无油空压机

3.2.1.1 供气压力：10bar

3.2.1.2 供气流速：540L/min

3.2.1.3无油涡旋压缩机，功率：不小于5.5kW

3.2.1.4噪音水平：≤53dB(A)

3.2.1.5颗粒要求：＜1μm

3.2.1.6低噪音、高效率、低耗能

3.2.1.7  运动部件、反复冲击少，可靠性高，寿命长

3.2.2不锈钢储气罐 0.6 m3/10KG

3.2.3配置进口冷干机

3.2.4配置进口过滤器

4、维修质保

4.1设备安装调试

在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

4.2技术培训

卖方须到买方提供的现场免费安装调试，并由生产厂家专业工程师进行操作试验，直到运转正常，为买方的使用操作人员提供免费的操作及维护培训。

4.3质保期

整机保修5年，终身维修。保修期自验收签字之日起计算。

4.4维修响应时间

每半年到现场做预防性维护；

接到维修通知后，8小时内作出响应，24小时内到场排除故障；

一年内累计停机维修时间每超过100小时，在原保修期的基础上延长半年的保修期做补偿并支付因此额外购买液氮的费用。

注：该设备办理免税，如不能办理免税，所有费用由中标厂家承担。