便携式眼动仪项目需求书
一、技术需求
	序号
	采购项名称
	数量
	需求条款
	是否为实质性条款
	原因说明（实质性条款需列明原因）

	1
	便携式眼动仪
	1
	准确度：0.4°
	是
	指眼动仪捕捉到的注视点与用户实际的注视点的位置偏移，越小越好。须提供测试报告。

	
	
	
	精确度：0.3°
	是
	指眼动仪捕捉到的注视点与用户实际注视点的发散程度，越小越好。须提供测试报告。

	
	
	
	头动范围：50X36cmX70cm
	否
	

	
	
	

	
	
	
	明/暗瞳孔追踪：双光源配置，自动切换
	是
	设备须支持明瞳和暗瞳采集，确保能够兼容更大范围的被试者人群。

	
	
	
	刺激呈现设备：可连接笔记本、显示器或安装在实际测试物体上
	是
	设备须支持一般的显示屏幕和场景、实物作为刺激材料。

	
	
	
	接口：USB
	是
	设备仅使用一根USB线就可以完成数据传输与供电，无需额外的电源与连接线。

	
	
	
	重量：≤200克
	是
	设备整体重量不超过200克，最大程度确保便携性。


二、商务需求
	序号
	需求条款
	是否为实质性条款
	原因说明（实质性条款需列明原因）

	1
	制造商须在中国国内设有分公司，能够提供原厂的技术支持与维修服务，承诺维修周期不超过两周。
	是
	制造商须提供在中国分公司的营业执照复印件，证明其能够为中国国内客户提供原厂级别的售后服务。

	2
	提供所投产品2年的硬件质保期，终身维修，保修期内免费更换零配件。7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场，保修期自验收合格之日起计算。设备维修期间需提供免费的备用机。
	是
	设备须带有2年或以上的质保期，质保期内设备免费维修，维修期间需提供备用机，不影响用户正常使用。

	3
	交货期：签订合同之日起一个月内（特殊情况以合同为准）。
	否
	

	4
	交货地点：采购人指定地点
	否
	


