热蒸发式真空镀膜仪技术参数

1. 工作条件

  - 1.1电力供应：380V（6%），50Hz，功率不高于15KW，地线对地电阻4Ω

  - 1.2工作温度：15C-25C

  - 1.3工作湿度：< 60% (20C)

  - 1.5仪器运行的持久性：仪器可连续使用

  - 1.6 仪器的工作状态：较强的防震抗磁能力，工作稳定

  - 1.7 仪器设备的安全性：符合放射线防护安全标准和电器安全标准

2. 设备用途：

  - 实现热蒸发式碳膜喷镀。特别用于低温单颗粒三维重构中的的低温样品载网支持膜制备，确保样品制备中载网支持膜的导电性和良好的支撑性能。

3. 技术规格

  - 3.1   真空镀膜腔室尺寸不小于 Ø350×H350mm

  - 3.2   真空镀膜腔室配有观察窗。

  - 3.3   真空系统为无油系统。

  - *3.4   极限真空：≤5×10-5Pa

  - *3.5   暴露大气10分钟内并充干燥氮气开始抽气，30分钟真空度≤6×10-4Pa，两小时内真空度≤1×10-4Pa。

  - 3.6  设两组蒸碳电极，并配备直径3mm碳棒卡套。蒸发电源为2kW/8V直流恒流电源

  - 3.7  蒸碳电极周围配备挡板，实现定向碳棒喷镀，降低真空腔体表面污染

  - 3.8  在样品与蒸发源间设有高度可调的电动挡板

  - 3.9  样品台可在电机驱动下绕自身轴线旋转，也可静止喷镀。

  - 3.10  留出供inficon-SQC310C膜厚仪进行膜厚测量的接口

  - 注：*表示必须满足且重要的指标

4. 技术文件：

4.1 投标人应提供仪器主体及主要附件的详细的操作，安装，及调整说明书。

4.2投标人应提供电子版说明书。

5.技术服务

5.1 设备安装、调试和验收

5.1.1现场安装；现场调试；按照买方和卖方双方同意的标准对主机、附件，软件的性能和功能进行测试；在买方对主机、附件，软件的性能和功能进行测试合格的基础上，由买方授权人签字验收。

5.1.2服务：在中国设立两家或以上的固定维修站，并配备专业维修工程师，北京地区至少1名工程师，能提供及时有效的售后服务。

5.2保修期及维修：

5.2.1保修期为3年，自买方签字验收之后算起。安装验收合格后，厂家提供相应的免费保修，保修期厂家负担因质量问题造成的所有费用。

5.2.2. 在保修期期间免费维修和在紧急情况接到电话24个工作小时内做出响应，在3-5天内到达用户现场，保证提供及时优质的售后服务。

5.2.3.提供全套的备品备件清单。

5.3技术培训：

5.3.1现场基本操作培训：由卖方安装人员对买方使用人员进行安装现场培训，培训应使买方使用人员能够进行熟练操作和一般维护。

5.3.2在国内对用户进行现场培训。培训内容包括仪器的技术原理、仪器操作、数据处理、软件的使用和结果分析、仪器基本维护等。